Mẫu 2.2/BCĐGKĐ

| TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
|  | .............., ngày … tháng … năm … |

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH

Số ……..

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BKHCN ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế.

- Căn cứ Biên bản kiểm định số ………… ngày ……tháng …… năm ……

I. CƠ SỞ SỬ DỤNG THIẾT BỊ XẠ TRỊ ÁP SÁT

1. Tên cơ sở: ……………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ (trụ sở chính): …………………………………………………………………………

II. THIẾT BỊ XẠ TRỊ ÁP SÁT ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

1. Mã hiệu: ………………………………………………………………………………………..

2. Số xêri: …………………………………………………………………………………………

3. Năm sản xuất: …………………………………………………………………………………

4. Hãng/quốc gia sản xuất: ……………………………………………………………………..

5. Đồng vị phóng xạ được sử dụng: …………………………………………………………...

6. Hoạt độ: ………………………………………. 7. Ngày xác định: …………………………

8. Nơi đặt thiết bị: ………………………………………………………………………………..

II. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu £ Định kỳ £ Sau khi sửa chữa, thay thế bộ phận £

IV. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra ngoại quan

| TT | Hạng mục kiểm tra | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin thiết bị xạ trị áp sát |  |  |
| 2 | Tình trạng hoạt động của thiết bị xạ trị áp sát |  |  |
| 3 | Ống dẫn nguồn, bộ áp, ống thông và dây dẫn nguồn |  |  |
| 4 | Đèn cảnh báo |  |  |

- Nhận xét: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt): ……………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

2. Kiểm tra kỹ thuật

| TT | Hạng mục kiểm tra | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống thao tác bằng tay trong trường hợp khẩn cấp |  |  |
| 2 | Khóa liên động |  |  |
| 3 | Nút dừng khẩn cấp |  |  |
| 4 | Bộ chia kênh |  |  |
| 5 | Tính năng an toàn khi mất điện hoặc mất áp suất khí |  |  |

- Nhận xét: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt): ……………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

3. Kiểm tra đo lường

3.1. Kiểm tra cường độ của nguồn phóng xạ

Thông số kiểm tra:

- Bước dịch chuyển nguồn: ………………………. mm

- Kênh số: …………………………………………….

- Thời gian dừng tại mỗi vị trí: ……………………. s

- Điện thế đặt cho buồng ion hóa: ………………….

- Nhiệt độ: ……………… oC, Áp suất: …………… hPa

Xác định cường độ nguồn theo kết quả đo:

| MLtb (nA) | MNtb (nA) | Aion | Ktp | Nc (...............) | Nelec (...............) | Sk (................) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Xác định cường độ nguồn theo chứng chỉ:

| S0 (...................) | t (ngày) | T1/2 (ngày) | St (..........................) |
| --- | --- | --- | --- |

Đánh giá kết quả kiểm tra:

| Giá trị đo đạc Sk (.................) | Giá trị theo chứng chỉ St (.....................) | Độ lệch (%) | Yêu cầu theo quy định | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Nhận xét: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt): ……………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

3.2. Kiểm tra độ chính xác của vị trí dừng nguồn

Thông số kiểm tra:

- Bước nguồn: ………………………………… mm

- Kênh số: ………………………………………..

- Số thứ tự vị trí dừng nguồn: …………………

- Chiều dài: ………………………………………. mm

- Thời gian dừng tại mỗi vị trí: ………………….. s

| TT | Khoảng cách từ vị trí dừng nguồn đến máy nạp nguồn (đặt trên hệ thống điều khiển) (mm) | Khoảng cách từ vị trí dừng nguồn đến máy nạp nguồn đo được (mm) | Độ lệch (mm) | Yêu cầu theo quy định | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- Nhận xét: ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt): ……………………………

………………………………………………………………………………………………………..

3.3. Kiểm tra độ chính xác thời gian dừng

Thông số kiểm tra:

- Bước nguồn: ………………………………………. mm

- Kênh số: ……………………………………………

- Vị trí dừng: …………………………………………

- Chiều dài: …………………………………………. mm

- Thời gian dừng tại mỗi vị trí: …………………….. s

| TT | Thời gian đặt (s) | Thời gian đo được (s) | Độ lệch tương đối (%) | Yêu cầu theo quy định | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- Nhận xét: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt): …………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

3.4. Kiểm tra mức rò bức xạ

- Nguồn phóng xạ nằm tại vị trí an toàn bên trong thiết bị xạ trị áp sát.

- Giá trị suất liều phông môi trường: ……………. µSv/h.

| TT | Vị trí đo | Suất liều trung bình (µSv/h) | Yêu cầu theo quy định | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- Nhận xét: ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt): ……………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

V - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Thiết bị xạ trị áp sát được kiểm định có kết quả:

Đạt £

Không đạt £

2. Các nội dung không đạt yêu cầu:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt):

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

| THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH (Ký tên, đóng dấu) | Người kiểm định (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| --- | --- |