Mẫu 2.2/BCĐGKĐ

| TÊN TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
|  | .............., ngày … tháng … năm … |

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH

Số ……..

- Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BKHCN ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế;

- Căn cứ Biên bản kiểm định số ………………ngày …… tháng ….. năm ……..

I. CƠ SỞ SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG

1. Tên cơ sở: ……………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ (trụ sở chính): …………………………………………………………………………………

II. THIẾT BỊ X-QUANG ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

1. Thiết bị X-quang

Tên thiết bị: …………………………………………………………………………………………………

Nơi đặt thiết bị: …………………………………………………………………………………………….

Mã hiệu: …………………………………………………………………………………………………….

Số xêri: ……………………………………………………………………………………………………..

Năm sản xuất: …………………………………………………………………………………………….

Hãng/quốc gia sản xuất: …………………………………………………………………………………

Điện áp đỉnh lớn nhất: ……………. kV

Hằng số phát tia lớn nhất: …………… mAs

2. Đầu bóng phát tia X

Mã hiệu: …………………………………………………………………………………………………..

Số xêri: ……………………………………………………………………………………………………

Hãng/quốc gia sản xuất: ………………………………………………………………………………..

Năm sản xuất: ……………………………………………………………………………………………

3. Bàn điều khiển (nếu có)

Loại, mã hiệu: …………………………………………………………………….………………………

Số xêri: …………………………………………………………………………….………………………

Hãng/quốc gia sản xuất: ………………………….………….………………..…………………………

III. HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu £ Định kỳ £ Sau khi sửa chữa, thay thế bộ phận £

IV. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

1. Kiểm tra ngoại quan

| TT | Hạng mục kiểm tra | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin thiết bị |  |
| 2 | Bảng điều khiển để đặt và hiển thị thông số làm việc của thiết bị |  |
| 3 | Bộ phận và cơ cấu cơ khí |  |
| 4 | Tín hiệu cảnh báo phát tia |  |

- Nhận xét: …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….............................

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt): …………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Thiết bị nén

2.1. Độ chính xác của chỉ thị bề dày vú

| Bề dày thực tế của vật kiểm tra (mm) | Độ lệch tuyệt đối giữa bề dày thực tế và bề dày hiển thị (mm) | Yêu cầu theo quy định | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- | --- |

- Nhận xét: ……………………………………………………………...............................................

…………………………………………………………………………………………..........................

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt): …………...............................

…………………………………………………………………………………………..........................

…………………………………………………………………………………………..........................

2.2. Độ chính xác của lực nén

- Lực nén hiển thị: …………………………N

- Lực nén đo được: ……………………….N

- Độ lệch tuyệt đối giữa lực nén hiển thị và lực nén đo: ………..N

- Đánh giá: Đạt £ Không đạt £

- Nhận xét: ……………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………….........................

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt): …………..............................

………………………………………………………………………………………….........................

………………………………………………………………………………………….........................

2.3. Lực nén lớn nhất

- Trường hợp sử dụng chế độ nén tự động:

Lực nén lớn nhất đo được: ……….N

- Trường hợp sử dụng chế độ nén thủ công:

Lực nén lớn nhất đo được: ……….N

- Đánh giá: Đạt £ Không đạt £

- Nhận xét: ……………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………….........................

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt): …………..............................

…………………………………………………………………………………………..........................

…………………………………………………………………………………………..........................

3. Điện áp đỉnh

3.1. Độ chính xác của điện áp đỉnh

Thông số đặt khi kiểm tra:

- Hằng số phát tia: ………………….mAs

- Cặp bia/phin lọc: ……………………

| TT | Giá trị kVp kiểm tra (kV) | UkVp% (%) | Yêu cầu theo quy định | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………..

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt): ………….................................

…………………………………………………………………………………………............................

…………………………………………………………………………………………............................

3.2. Độ lặp lại của điện áp đỉnh

Thông số đặt khi kiểm tra:

- Hằng số phát tia: ……………. mAs

- Cặp bia/phin lọc: ……………………

| TT | Giá trị kVp kiểm tra (kV) | RkVp (%) | Yêu cầu theo quy định | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………...

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt): ………….................................

…………………………………………………………………………………………............................

…………………………………………………………………………………………............................

4. Liều lối ra

4.1. Độ lặp lại liều lối ra

Thông số đặt khi kiểm tra:

- Cặp bia/phin lọc: ……………………

- Khoảng cách từ tiêu điểm đến thiết bị đo: ………… cm

| Thông số đặt | RL | Yêu cầu theo quy định | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Điện áp đặt: ……..kV - Hằng số phát tia: ….mAs |  |  |  |
| - Điện áp đặt: …………..kV - Hằng số phát tia: ….mAs |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………….

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt): ……………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………….

4.2. Độ tuyến tính liều lối ra

Thông số đặt khi kiểm tra:

- Điện áp đặt: …………….kV

- Cặp bia/phin lọc: …………

- Khoảng cách từ tiêu điểm đến thiết bị đo: ………… cm

| Độ tuyến tính liều lối ra (%) | Yêu cầu theo quy định | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- |

- Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt): ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

5. Bộ khu trú chùm tia

5.1. Độ trùng khít giữa trường sáng và trường xạ

Thông số đặt khi kiểm tra:

- Điện áp đặt: …………….kV

- Hằng số phát tia: …………mAs

- Cặp bia/phin lọc: ……………………

- Khoảng cách từ tiêu điểm đến bộ ghi nhận hình ảnh: ……………. cm

Kết quả ảnh chụp (lưu kèm theo Biên bản kiểm định)

Đánh giá độ lệch:

| - Độ lệch mỗi cạnh theo trục x | : X=……mm |
| --- | --- |
|  | : X’=……mm |
| - Độ lệch mỗi cạnh theo trục y | : Y=……mm |
|  | : Y’=……mm |

- Đánh giá: Đạt £ Không đạt £

- Nhận xét: ……………………………………………………………................................................

…………………………………………………………………………………………...........................

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt):……………………..…………..

……………………………..............................................................................................................

……………………………..............................................................................................................

5.2. Độ trùng khít giữa trường xạ và bộ ghi nhận hình ảnh

Thông số đặt khi kiểm tra:

- Điện áp: ………………………. kV

- Hằng số phát tia: …………….. mAs

- Cặp bia/phin lọc: ……………………

- Khoảng cách từ tiêu điểm đến bộ ghi nhận hình ảnh: ……………. cm

Kết quả ảnh chụp (lưu kèm theo Biên bản kiểm định)

Kết quả độ lệch:

| - Độ lệch mỗi cạnh theo trục x | : X=……mm |
| --- | --- |
|  | : X’=……mm |
| - Độ lệch mỗi cạnh theo trục y | : Y=……mm |
|  | : Y’=……mm |

- Đánh giá: Đạt £ Không đạt £

- Nhận xét: …………………………………………………………….................................................

…………………………………………………………………………………………............................

- Các kiến nghị khi kết quả kiểm định không đạt:……………………………………………………..

……………………………...............................................................................................................

5.3. Độ trùng khít giữa tấm nén và bộ ghi nhận hình ảnh

Thông số đặt khi kiểm tra:

- Điện áp: ……………… kV;

- Hằng số phát tia: ………….. mAs;

- Cặp bia/phin lọc: ……………………;

- Khoảng cách từ tiêu điểm đến bộ ghi nhận hình ảnh: ……………. cm.

Kết quả ảnh chụp (lưu kèm theo Biên bản kiểm định)

Kết quả độ lệch:

- Độ lệch giữa mép gần phía ngực của tấm nén và bộ ghi nhận hình ảnh:

Y’=…mm

- Đánh giá: Đạt £ Không đạt £

- Nhận xét: ……………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………….........................

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt):………………………………...

…………………………….............................................................................................................

…………………………….............................................................................................................

6. Lọc chùm tia sơ cấp - Đánh giá HVL

Thông số đặt khi kiểm tra:

- Cặp bia/phin lọc: ………….

- Hằng số C: ………………..

- Điện áp đỉnh: ……………..kV

- Hằng số phát tia: ……….. mAs

| TT | HVL (mmAl) | Yêu cầu theo quy định | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

- Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt):………………………………….

……………………………..............................................................................................................

……………………………..............................................................................................................

7. Chất lượng hình ảnh

7.1. Ngưỡng tương phản

Thông số đặt khi kiểm tra:

- Cặp bia/phin lọc: ………….

- Điện áp đỉnh: ……………..kV

- Hằng số phát tia: …………mAs

- Giá trị lực nén: ………….. N

+ Trường hợp sử dụng nhóm phantom có chi tiết kiểm tra là sợi, nhóm điểm và đốm tròn

| Kết quả | Yêu cầu theo quy định | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- |
| Đường kính của sợi quan sát được (mm) |  |  |
| Đường kính của nhóm điểm quan sát được (mm) |  |  |
| Độ dày của đốm tròn quan sát được (mm) |  |  |

+ Trường hợp sử dụng nhóm phantom có chi tiết kiểm tra là hình tròn

| Độ tương phản (%) | Đường kính hình tròn quan sát được (mm) | Yêu cầu theo quy định | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- | --- |

- Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt):…………………………………

…………………………….............................................................................................................

…………………………….............................................................................................................

7.2. Độ phân giải không gian

Thông số đặt khi kiểm tra:

- Cặp bia/phin lọc: …………….

- Kích thước tiêu điểm danh định: ……….mm

- Điện áp đỉnh: …………………kV

- Hằng số phát tia: ……………… mAs

- Giá trị lực nén: ……………….. N

+ Trường hợp sử dụng phantom MTF

| Tần số không gian | Giá trị MTF trên trục x | Giá trị MTF trên trục y | Yêu cầu theo quy định | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 |  |  |  |  |
| 5,0 |  |  |  |  |
| 7,5 |  |  |  |  |

+ Trường hợp sử dụng phantom kiểu vạch

| Kết quả đo số cặp trên milimet (lp/mm) |  | Yêu cầu theo quy định | Đánh giá kết quả (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Trục x: |  |  |  |
| Trục y: |  |  |  |

- Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

- Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt):…………………………………

…………………………….............................................................................................................

…………………………….............................................................................................................

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Thiết bị X-quang được kiểm định có kết quả:

Đạt £

Không đạt £

2. Các nội dung không đạt yêu cầu:

…………………………….............................................................................................................

…………………………….............................................................................................................

…………………………….............................................................................................................

…………………………….............................................................................................................

3. Các kiến nghị (trong trường hợp kết quả kiểm định không đạt):

………………………………………………………………………………………….........................

………………………………………………………………………………………….........................

………………………………………………………………………………………….........................

………………………………………………………………………………………….........................

………………………………………………………………………………………….........................

| THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC (Ký tên, đóng dấu) | Người kiểm định (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| --- | --- |